## Slide 1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности
в лечебных организациях
Методические указания МУК 4.2.2942-11

## Slide 2
ББК 51.21
М54
М54 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях: Методические указания. - М.: Феде- ральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. – 12 с.
Разработаны ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиоло- гии» Роспотребнадзора (А. И. Верещагин, М. В. Зароченцев, И. В. Ново- кшонова, М. А. Ярославцева); ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб- надзора (А. В. Тутельян, С. Ш. Рожнова); ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора (И. М. Абрамова, Л. Г. Пантелеева, Н. Ф. Соколова).
Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Утверждены Главным государственным санитарным врачом Рос- сийской Федерации, Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г. Г. Онищенко 15 июля 2011 г.
ББК 51.21
Редактор Л. С. Кучурова Технический редактор Е. В. Ломанова
Подписано в печать 11.08.11
Формат 60х88/16
Печ. л. 0,75
Заказ 101
Тираж 200 экз.
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7
Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован отделом издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 117105, Москва, Варшавское ш., 19а
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89
© Роспотребнадзор, 2011
© Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011

## Slide 3
МУК 4.2.2942—11
Содержание
1. Область применения............................................................................................... 4
2. Нормативные ссылки.............................................................................................. 5
Методы санитарно-бактериологических исследований.................................. 5
  Исследования бактериальной обсеменённости воздушной среды .............. 5
  Исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды........ 7
Правила отбора проб для контроля стерильности изделий
медицинского назначения в лечебных организациях.......................................... 9
Бактериологический контроль эффективности обработки рук
персонала .............................................................................................................. 11
Мероприятия, обеспечивающие асептические условия при посевах ............... 11
  Требования к помещению для посева на стерильность ............................. 11
  Подготовка бокса, инструментов и персонала к работе............................. 11 7. Контроль стерильности питательных сред ......................................................... 12
3

## Slide 4
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Г. Г. Онищенко
15 июля 2011 г.
Дата введения: с момента утверждения
  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях
Методические указания МУК 4.2.2942-11
    Область применения
  Настоящие методические указания предназначены для специа- листов органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе- ления, организаций и учреждений Роспотребнадзора, лечебно-профилак- тических и других организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
  Методические указания устанавливают методы санитарно-бак-
териологических исследований в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля. Объектами санитарно-бактериологи- ческих исследований, на которые распространяются настоящие методи- ческие указания, являются:
воздушная среда;
объекты окружающей среды, в т. ч. изделия медицинского назна- чения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда;
руки персонала.

## Slide 5
  Номенклатура, кратность и объём санитарно-бактериологичес- ких исследований устанавливается действующими нормативно-методи- ческими документами с учётом санитарно-эпидемиологической обста- новки.
  Для санитарно-бактериологических исследований объектов ок-
ружающей среды, воздуха и контроля стерильности изделий медицин- ского назначения в учреждениях здравоохранения и других организаци- ях лечебного профиля могут быть использованы питательные среды ла- бораторного и промышленного приготовления, расходные материалы, биологические препараты, указанные в настоящих методических указа- ниях. Применение других коммерческих питательных сред (расходных материалов, биологических препаратов) допускается при наличии мето- дик исследования, утверждённых и разрешённых к применению в уста- новленном порядке.
2. Нормативные ссылки
  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде- миологическом благополучии населения».
  МУ 287-113 от 30.12.1998 «Методические указания по дезин- фекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий меди- цинского назначения».
  МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллёзов,
обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды».
Методы санитарно-бактериологических исследований
  Исследования бактериальной обсеменённости воздушной среды
    Исследования бактериальной обсеменённости воздушной среды проводят в помещениях лечебных организаций в зависимости от их функционального назначения на санитарно-микробиологические по- казатели:
общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3);
количество колоний S. aureus в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3);
количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 м3 воздуха.
3.1.2. Пробы воздуха отбирают аспирационным методом с помо- щью аппаратов и устройств, разрешённых к применению в установлен- ном порядке.
Количество пропущенного воздуха должно составлять 100 дм3 для определения общего количества микроорганизмов, дрожжевых и плес-

## Slide 6
невых грибов и 250 дм3 для определения S. aureus. Исследование возду- ха седиментационным методом не допускается.
    Для определения общего количества микроорганизмов в 1 м3
воздуха забор проб проводят на питательный агар типа МПА, СПА, ГРМ-агар и другие, приготовленные согласно инструкций по примене- нию. Посевы инкубируют при температуре 37 С в течение (48±2) ч, подсчитывают количество выросших колоний и производят перерасчёт на 1 м3 воздуха. При наличии роста колоний дрожжевых и плесневых грибов, их подсчитывают и делают пересчёт на 1 м3 воздуха. В протоко- ле количество дрожжевых и плесневых грибов указывают отдельно.
Примечание: При переносе аппаратов и устройств для отбора проб возду- ха из одного помещения в другое их поверхность обрабатывают раствором де- зинфицирующего средства. Столик, внутренние стыки, крышку и прочие части прибора с внутренней и внешней стороны протирают спиртом (70%).
    Схема бактериологического исследования на стафилококк.
Первый день.
Для определения наличия S. aureus забор проб проводят на желточ- но-солевые среды на основе сред: элективно-солевой агар, стафилококк- агар, маннитолагар или среда № 10 по ГФ XII, агар Байд-Паркер. Чашки с посевами инкубируют в термостате при 37 С (48±2) ч.
Второй-третий день.
На вышеуказанных средах стафилококк растет в виде круглых, бле- стящих, маслянистых, выпуклых, пигментированных колоний. Следует учитывать, что стафилококки, выделенные от человека, дают положи- тельную лецитовителлазную реакцию в 60-70% случаев. Отвивка на скошенный агар для дальнейшего исследования не менее 2 колоний, подозрительных на стафилококк. Для исследования отвивают прежде всего колонии, дающие положительную лецитовителлазную реакцию (образование радужного венчика). При отсутствии на чашках таких ко- лоний дальнейшему исследованию подвергаются пигментированные колонии, схожие по морфологии со стафилококком. При одновременном наличии на чашках колоний стафилококка, отличающихся по пигменту, следует отвивать не менее двух колоний различного вида. Пробирки с посевом помещают в термостат при 37 С на (24±2) ч.
Четвёртый день.
После инкубации у выделенных штаммов проверяют морфологию, тинкториальные свойства (окраска по Граму) и наличие плазмокоагули- рующей активности в реакции плазмокоагуляции (РПК).
Окраску по Граму проводят общепринятым методом. Под микро-
скопом окрашенные по Граму стафилококки имеют вид фиолетово-

## Slide 7
синих кокков, располагающихся гроздьями или небольшими кучками («кружево»).
Если культура обладает только плазмокоагулирующей или только
лецитовителлазной активностью, то для окончательного ответа требует- ся учитывать другие признаки, позволяющие определить принадлеж- ность штамма к виду S. aureus (ферментация маннита, гемолитическая активность).
При необходимости, после выделения чистой культуры, проводят
определение чувствительности/устойчивости к антибиотикам, дезинфи- цирующим средствам, бактериофагам.
4. Пятый день.
Учёт результатов дополнительных тестов. Окончательная выдача ответа.
3.2. Исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды
    Бактериологическое исследование микробной обсеменённо- сти объектов внешней среды предусматривает определение стафилокок- ков, бактерий группы кишечных палочек, сальмонелл, синегнойной па- лочки. Отбор проб с поверхностей различных объектов осуществляют методом смывов. По эпидемиологическим показаниям номенклатура исследований микробной обсеменённости объектов внешней среды мо- жет быть расширена.
    Взятие смывов производят стерильными ватными тампонами,
вмонтированными в пробирки. Для увлажнения тампонов в пробирки наливают по 2,0 мл стерильной 0,1% пептонной воды с добавлением нейтрализаторов дезинфицирующих средств.
    При контроле мелких предметов смывы забирают с поверх-
ности всего предмета. При контроле предметов с большой поверхно- стью смывы проводят в нескольких местах исследуемого предмета об- щей площадью примерно 100 см2.
    Для обнаружения стафилококков делают высев 0,2-0,3 мл смывной жидкости в пробирку с 5,0 мл 6,5% солевого бульона. Засеян- ные пробирки инкубируют при 37 С в течение (24±2) ч, после чего де- лают высев на желточно-солевые среды на основе сред: элективно- солевой агар, стафилококкагар, манитолагар или среда № 10 по ГФ XII, агар Байд-Паркер. Дальнейшие исследования выделенных культур ста- филококков проводят по п. 3.1.4.
    Для обнаружения бактерий группы кишечных палочек дела-
ют высев 0,2-0,3 мл смывной жидкости в пробирку с 5,0 мл среды Кесс-

## Slide 8
лера. Засеянные пробирки инкубируют при 37 С в течение (24±2) ч и делают пересев на среду Эндо. Выросшие колонии на среде Эндо под- вергают дальнейшему изучению для установления их возможной при- надлежности к патогенным энтеробактериям.
    Для обнаружения сальмонелл делают высев 0,2-0,3 мл смыв-
ной жидкости в пробирку с 5,0 мл одной из сред обогащения (магниевая, селенитовая или среда Раппапорта-Вассилиадиса). Засеянные пробирки инкубируют при 37 С в течение 18-20 ч, делают пересев на среду Эндо и висмут-сульфит агар с последующим отбором подозрительных коло- ний и их идентификацией.
    Для обнаружения синегнойной палочки делают высев на сре-
ду № 8 (бульон для накопления стафилококков и синегнойной палочки) и среду № 9 (для определения синегнойной палочки по наличию пиг- мента пиоцианина) или питательные среды в соответствии с ГФ XII. Колонии, подозрительные на синегнойную палочку (колонии с ровными или слегка волнистыми краями, гладкой блестящей поверхностью с ха- рактерным запахом и пигментом, однако, следует учесть, что запах и пигмент могут сильно варьировать или вообще отсутствовать), пересе- вают на скошенный агар.
P. aeruginosа  грамотрицательная, подвижная, оксидазоположи- тельная палочка, окисляющая, но не ферментирующая глюкозу, дающая рост при 42 С.
3.2.8. Ориентировочный перечень объектов, подлежащих санитар- но-бактериологическому контролю методом смывов:
А. Операционный блок:
интубационная трубка;
маска наркозного аппарата;
тройник наркозного аппарата;
гофрированная трубка;
ларингоскоп;
роторасширитель;
дыхательный мешок;
ёмкости и приспособления для мытья и обработки рук;
фартуки (клеенчатые или полиэтиленовые);
рабочие столы;
операционный стол;
шланг вакуум-отсоса, внутренняя часть ёмкости;
шланг кислородной подводки;
клапан вдоха;

## Slide 9
стойки для введения лекарственных средств и вспомогательные приспособления;
ручка бестеневой лампы;
руки персонала, участвующего в операции;
медицинские изделия многократного применения;
Б. Послеоперационные палаты, отделения, палаты реанимации и интенсивной терапии:
кровать и постельное белье, подготовленные для больного;
полотенца и приспособления для обработки рук персонала;
руки персонала;
шланг кислородной подводки;
запасная наркозная аппаратура (набор реанимационной укладки);
шланг вакуум-отсоса, внутренняя часть ёмкости;
внутренняя поверхность шкафов и холодильников (для хранения лекарственных средств, градусников);
медицинские изделия многоразового использования; В. Перевязочные, процедурные:
кушетка и приспособления для перевязок;
полотенца и приспособления для обработки рук персонала;
руки персонала;
спецодежда персонала;
мебель (медицинские столы, тумбочки);
оборудование для химической стерилизации (стойки, чехлы для хранения стерильных эндоскопов, ёмкости с крышкой для химической стерилизации);
гибкая часть эндоскопов и оптика;
внутренняя поверхность шкафов и холодильников для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
внутренняя и наружная поверхности бактерицидных камер для хранения простерилизованных изделий медицинского назначения.
Правила отбора проб для контроля стерильности изделий медицинского назначения в лечебных организациях
  Отбор проб на стерильность производит специалист после про- хождения инструктажа по технике выполнения отбора проб для микро- биологического анализа.
  Все изделия медицинского назначения, подлежащие контролю, направляют в микробиологическую лабораторию в упаковке, в которой осуществляли их стерилизацию, дополнительно заворачивают в сте- рильную простыню или помещают в стерильную наволочку.

## Slide 10
При стерилизации изделий в неупакованном виде в отделении от- бор проб проводят в стерильные ёмкости, соблюдая правила асептики.
Контроль стерильности проводят путём прямого посева (погруже-
ния) изделий целиком (при их небольших размерах) или отдельных дета- лей (разъёмные изделия) и фрагментов (отрезанные стерильными ножни- цами кусочки шовного, перевязочного материала и т. п.) в питательные среды. При посеве изделия или его части непосредственно в питательную среду количество среды в пробирке (колбе, флаконе и т. д.) должно быть достаточным для полного погружения изделия или его части.
При проверке стерильности более крупных изделий проводят отбор
проб методом смывов с различных участков поверхности изделий: с по- мощью стерильного пинцета (корнцанга) каждый участок тщательно протирают марлевой салфеткой (размер салфетки 55 см), увлажнённой стерильной питьевой водой. Каждую салфетку помещают в отдельную пробирку (колбу, флакон) с питательной средой.
У изделий, имеющих функциональные каналы, рабочий конец опускают в пробирку с питательной средой и с помощью стерильного шприца или пипетки 1-2 раза промывают канал этой средой.
Контроль стерильности проводят путём прямого посева (погруже-
ния) изделий целиком (при их небольших размерах) или отдельных де- талей (разъёмные изделия) и фрагментов (отрезанные стерильными ножницами кусочки шовного, перевязочного материала и т. п.) в пита- тельные среды.
  Для контроля стерильности используют следующие питатель- ные среды: тиогликолевую, бульон Сабуро (с ингибитором посторонней
микрофлоры  теллурит калия или левомицетин).
При контроле изделий каждого наименования обязателен одновре- менный посев на обе указанные питательные среды.
На каждый вид исследуемого материала используют по две про-
бирки каждой среды.
При посеве изделия или его части непосредственно в питательную среду количество среды в пробирке (колбе, флаконе и т. д.) должно быть достаточным для полного погружения изделия или его части.
  Посевы в тиогликолевой среде выдерживают в термостате при
температуре 32 С. Посевы в бульоне Сабуро  при температуре 20-22 С в течение 14 суток при контроле изделий, простерилизованных рас- творами химических средств и газовым методом, в течение 7 суток  простерилизованных физическими методами (паровой, воздушный).
  Учёт результатов исследования на стерильность.
При отсутствии роста микроорганизмов во всех пробирках (колбах, флаконах) делают заключение о стерильности изделий. Материал не стерилен при росте микрофлоры.

## Slide 11
5. Бактериологический контроль эффективности обработки рук персонала
  Смывы с рук персонала производят стерильными марлевыми салфетками размером 55 см, смоченной в нейтрализаторе. Марлевой салфеткой тщательно протирают ладони, околоногтевые и межпальце- вые пространства обеих рук. После отбора проб марлевую салфетку по- мещают в широкогорлые пробирки или колбы с физиологическим рас- твором и стеклянными бусами, встряхивают в течение 10 мин. Жидкость засевают глубинным способом на 2 чашки Петри с мясо-пептонным ага- ром (по 0,5 мл) и в 2 пробирки с 0,5%-м сахарным бульоном (по 1 мл). Посевы инкубируют при температуре 37 С в течение 48 ч.
  Учёт результатов.
Отсутствие роста патогенных и условно патогенных бактерий.
6. Мероприятия, обеспечивающие асептические условия при посевах
6.1. Требования к помещению для посева на стерильность
    Контроль стерильности изделий проводят с соблюдением асептических условий, исключающих возможность вторичной контами- нации изделий микроорганизмами.
Контроль стерильности изделий проводят в боксах с ламинарным
потоком воздуха. При отсутствии боксов с ламинарным потоком возду- ха контроль стерильности проводят в боксированных помещениях (бокс с предбоксником).
    В боксированном помещении поверхность пола, стен, потол- ка, мебели должна быть гладкой, без щелей, устойчивой к многократно- му действию моющих и дезинфицирующих средств. Полы должны быть
нескользкими, иметь гидроизоляцию. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин.
    Боксы оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией (с преоб- ладанием притока над вытяжкой) с подачей в них воздуха через бакте-
риальные фильтры. В боксе и предбокснике устанавливают бактерицид- ные облучатели в соответствии с нормами, предусмотренными дейст- вующими нормативно-методическими документами.
  Подготовка бокса, инструментов и персонала к работе
    Перед проведением работы поверхности в помещениях бокса и предбоксника (стены, пол, оборудование и др.), а также внутренние поверхности бокса с ламинарным потоком воздуха обрабатывают рас- твором дезинфицирующего средства, разрешенного к применению в установленном порядке.

## Slide 12
    Через 45-60 мин после обработки в бокс вносят все необхо- димые для работы материалы и инструменты, кроме образцов изделий.
    Перед началом работ бокс с ламинарным потоком воздуха
включают на время, достаточное для обеспечения полного обмена воз- духа, а затем помещают в него необходимый для работы материал.
    В боксе и предбокснике перед работой включают бактери-
цидные облучатели.
    Инструменты, посуду и спецодежду, используемые в работе, предварительно стерилизуют при следующем режиме: температура 132 С, время стерилизационной выдержки  90 мин; изделия из резин (пер-
чатки и т. д.)  при температуре 120 С в течение 60 мин.
    Перед посевом исследуемый материал вносят в предбоксник, предварительно снимая наружную мягкую упаковку. В предбокснике пакеты, биксы протирают снаружи с помощью стерильного пинцета (корнцанга) стерильной салфеткой (ватным тампоном), обильно смо- ченной раствором дезинфицирующего средства, обладающего споро- цидными свойствами, разрешённого к применению в установленном порядке, и оставляют на 30 мин. При поступлении изделий, упакован- ных в два слоя (бумага, перманганаты, ткани), первый слой снимают в предбокснике и изделия во внутренней упаковке сразу переносят в бокс.
    Перед входом в бокс работники лаборатории тщательно моют руки тёплой водой с мылом, вытирают их стерильным полотенцем (сал- феткой), надевают в предбокснике бахилы, стерильные халаты, 4-слой- ные маски, шапочки и стерильные перчатки.
    В процессе посева в боксе проверяют обсеменённость возду-
ха. Для этого на рабочий стол ставят 2 чашки с мясо-пептонным агаром (МПА), открывая их на 15 мин, затем чашки помещают в термостат при температуре 37 С на (48±2) ч. Допускается рост не более трёх колоний неспорообразующих сапрофитов.
7. Контроль стерильности питательных сред
Для контроля стерильности питательные среды после изготовления и стерилизации помещают в термостат при температуре 37 С на (48±2) ч.
Бульон Сабуро контролируют полностью (всю приготовленную се-
рию пробирок или колб).
Для тиогликолевой среды термостатируют 1% от общего числа приготовленных пробирок или колб каждой серии. Для проведения ис- следований материала на стерильность эту часть сред не используют.